- 特点

  - LCD显示，字高28mm

  - 过量程显示“1”

  - 最大显示值1999

  - 测量L（电感）C（电容）

  - 自动调零（除2000pF外，典型什散电容值为0－3PF）

  - 工作温度：0℃－40℃

工作湿度：＜75% RH

  - 储存温度：-10℃—50℃

  - 电池不足指示：LCD在下方显示“”符号

  - 电池：直流9V

10、外形尺寸：192×88×42mm

11、重量：　约400克

- 技术指标

准确度：±（%读数＋字数）

环境温度：23℃±5℃

相对湿度：＜75%

零误差：电容2000PF量程＜5PF

电感2mH量程（输入短路）＜－10μH

- 电感

| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 2mH | 1μH | ±(2.0%+5) |
| 20mH | 10μH |  |
| 200mH | 100μH |  |
| 2H | 1mH | ±（2.5%+5） |
| 20H | 10mH |  |

1μH＝10-6 H

1mH＝10-3 H

- 电容

| 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 2000PF | 1PF | ±(1.5%+5字) |
| 20nF | 10PH |  |
| 200nF | 100PF |  |
| 2μF | 1nF |  |
| 20μF | 10nF |  |
| 200μF | 100nF | ±(2.5%+5字) |

1pF＝10-12 F

1nF =10-9F

1μF=10-6F

- 测量注意事项

1、电感电容表用以测量电感器的电感量和电容器的电容量，不能用以测量以上无功部份的品质因素，如若测量一个电阻的电容量或电感量，则可能得到错误的读数。

2、当测量在线路中的器件参数时，线路必须断开电源，并在连接测试表笔之前去除激励。

- 容测试之前必须完全放电。

- 电感测试过程

1、选择量程开关到最大期待电感值。

2、将电感器插入插座中或夹在测试夹中。

3、读数直接按照量程选择的单位（mH.H）读数，如果显示器显示“1”，表明超过量程范围，如果显示器显示值前有一个或几个零，将量程改换到较低量程档以提高测量的分辨力。

注意：

1、如果电感值没有标明，从2mH量程开始逐渐上升直到过量程显示消除,并显示读数。

2、测量非常低的电感时，应该有特别短的导线以避免引入什散电感。

- 电容测试过程

1、选择量程开关到最大予期电容值。

2、将电容器插入插座中或夹在测试夹中。

3、读数直接按照量程选择的单位（pF.nF. μF）读数，如果显示器显示值前有一个或几个零，将量程改换到较低量程档，以提高测量分辨力。

注意：

1、如果电容值没有标明，从2000pF量程开始逐渐上升直到过量程显示消除,并显示读数。

2、测量非常低的电容时，应该用特别短的导线以避免引入什散电容。

3、当使用测试笔时，记住表笔引入了一个电容到测量结果当中，测试表笔的电容，记下此值并从测量结果中减掉。

4、电容器开路时，所有电容档均显示零读数，当电容器短路时，全部电容档超量程，在转换量程时，测量值发生显著变化，说明被测电容存在漏电。

- 背光功能

本系列表显示屏背面设有亮丽的背景光，方便弱光下使用。

使用方法如下：按一下“LIGHT”按键，背光灯点亮；再按一下，按键弹起，背光灯熄灭。

- 仪器维护

1、仪器不使用时将功能开关置於OFF位置。

2、电池更换，当显示器显示出“”符号时，表示电池不足，需要更换，打开后盖取下旧电池，换上新电池，重新装好后盖。

- 附件

  - 使用说明书一本

  - 测试表笔夹一付

数字电感电容表

HD2128B

使用说明书