- HD6500系列3 1/2位、4 1/2位

- 数字式万用表

- 用户手册

- 目录

一、安全规则及注意事项………………………… 二、概述……… 三、电气符号 …………………… 四、功能面板 ………………………… 五、操作说明………………………… 六、操作示意图 ………………… 七、技术指标 …………………… 八、维护保养 …………………… 九、附件 ……………………

- 一、安全规则及注意事项

该系列仪表设计符合IEC1010的相关条款，使用之前，请请仔细阅读以下事项：

※使用之前，请仔细阅读本《用户手册》。

※使用前应检查确认仪表无破损，表笔绝缘层完好。

※手握表笔时，应特别注意手不能超过测试针跟部的塑胶突起，否则有电击的危险。

※打开后盖前，须拔去表笔；合上后盖并旋紧螺钉后，才能进行测量，否则有受电击的危险。

※测量过程中，断开仪表输入再旋转功能/量程开关。

※输入信号电压不允许超过规定的极限值。

※测量公共端“COM”和 “大地”之间的电压不得超过1000V，以防电击和损坏仪表。

※被测电压高于DC60V和AC42V的场合，均应小心谨慎，防止电击。

※液晶显示“      ”符号时，表示电池电压不足，应及时更换电池，以确保测量准确度。

※仪表内保险丝的更换应采用同类型规格。具体规格见维护保养中的条款或机板上的标注。

二、概述:

HD6500系列手动量程数字万用表整机设计精良，外观新颖大方，大屏幕液晶加上靓丽的背景光使显示清晰美观，非接触交流电检测功能（即NCV检测功能），能让您在不使用验电笔、不使用万用表笔的情况下，不接触对象就能快速判断对象是否带有交流电，给您的工作带来极大的方便。该系列数字万用表包括HD6501、 HD6505、 HD6508（三位半）, HD6503（四位半）等型号，功能齐全、使用方便。除三极管测试和NCV检测以外的所有测量均由万用表下部的四个测试输入插孔输入，即均用表笔测试，方便您的操作，加强了安全性。V插孔输入端内部接有PTC热敏元件，对数表的核心部件——功能/量程开关的保护较为充分，大大提高了产品的安全性和使用寿命。

功能简表

| 型号 | HD6501 | HD6503 | HD6505 | HD6508 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电压 | √ | √ | √ | √ |
| 交流电压 | √ | √ | √ | √ |
| 直流电流 | √ | √ | √ | √ |
| 交流电流 | √ | √ | √ | √ |
| 电阻 | √ | √ | √ | √ |
| 电容 |  | √ | √ | √ |
| 频率 |  | √ |  | √ |
| 温度 |  |  |  | √ |
| 二极管 | √ | √ | √ | √ |
| 通断 | √ | √ | √ | √ |
| NCV | √ | √ | √ | √ |
| 背景光 | √ | √ | √ | √ |
| 数据保持 | √ | √ | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ | √ | √ |

技术特性

显示：

大屏幕液晶显示：可视区61×35mm、字高27mm。

最大显示值：（三位半）、（四位半）。

自动极性显示、超量程指示及更换电池指示。

小功耗亮丽背景光，几秒钟自动熄灭。

测量：

低功耗CMOS双积分A/D转换集成电路。自动校零

直流基本精度：（三位半）、（四位半）。

数据保持功能。

全量程过载保护功能。

电源：

电源：9V电池一节（NEDA1604、6F22型或等效型）。

自动关机功能，开机后约15分钟自动关闭电源。

外形尺寸：182×84×36mm

整机重量：约247g（包含电池）。

环境条件：

工作温度：℃℃相对湿度< 85%

储存温度：℃℃相对湿度

保证精度的温度：℃℃相对湿度

三、电气符号

直流

交流

二极管

蜂鸣器

电池不足

警告提示

双重绝缘

高压危险

四、功能面板

1. 液晶显示器

2. 数据保持按键（HOLD）

3. 背景光按键

4. 20A电流输入插孔（电流输入“+”端）

5. mA（2A）电流输入插孔（电流输入“+”端）

电容输入插孔

6. 测量输入公共地端（COM）

7．V 插孔（电压、电阻、二极管通断、温度测量输入“+”端）

8. 功能/量程开关

9. NCV测试指示灯

10. 三极管测试插孔

11. 电源开关

12. NCV测试按键

五、操作说明

检查仪表：

测量前，应检查仪表和表笔是否完好无损，电池是否有电，将POWER钮按下，如果电池不足，则显示屏左上方会显示“     ”符号，需更换电池再使用。

仪表如有问题，须修理好再使用。

操作示意图1—图12，可以帮助您掌握仪表的正确操作。图中的数字序号表明操作顺序，在阅读手册时，请将操作说明与操作示意图对照，正确地掌握仪表的使用。

- 直流电压测量：

①.旋转“功能/量程开关”到“ V    ”范围, 选择适合的量程。

②.黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V插孔。将表笔并接到被测电压源两端，仪表在显示电压读数的同时会指示出红表笔一端的极性。

注意：a. 显示屏只显示最高位“1”时，说明被测电压已超过使用的量程。不知被测电压范围时，应选择最大量程。

b. “200mV”档输入保护最大250V，其余电压量程为直流1000V（交流750V）更高电压可能损坏仪表。

c. 不要测量高于1000V的直流电压，虽然有可能显示读数，但可能会损坏万用表。

d. 测量高电压时应特别注意安全。

- 交流电压测量

①. 旋转“功能/量程开关”到“V     ”范围, 选择适合的量程。

②. 黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V插孔，将表笔并接到被测电压源两端。

注意：a.参见直流电压测量注意事项a、b、d。

b. “200mV”档输入保护最大250V，其余电压量程为交流750V（直流1000V），不要测量高于750V的交流电压，虽然有可能显示读数，但可能会损坏万用表。

- 直流电流测量

①. 旋转“功能/量程开关”到 “A   ”范围, 选择适合的量程。

②. 黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入mA插孔（HD6501为2A插孔）或20A插孔。将表笔串入被测电流源，仪表显示电流读数的同时会指示出红表笔一端的极性。

注意：a. 不知被测电流范围时，应选择最大量程。

b. 显示屏只显示最高位“1”时，说明被测电流已超过使用的量程，应改用更高量程测量。

- c. mA插孔最大输入200 mA，HD6501的2A插孔最大输入2A，过载会熔断仪表内保险丝。

d.20A插孔最大输入20A。

- 交流电流测量：

①. 旋转“功能/量程开关”到“ A   ”范围, 选择适合的量程。

②. 黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入mA插孔或20A插孔。测试表笔串入被测电流源。

注意：参看直流电流测量注意事项a、b、c、d。

- 电阻测量：

①. 旋转“功能/量程开关”到“”范围, 选择适合的量程。

②. 黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V插孔（红表笔为测量电路的“+”极），将测试表笔并接到被测电阻

两端。

注意：a. 当输入开路时，仪表处于超量程状态，只显示最高位“1”。

b. 检测在线电阻时，应关闭被测电路的电源，并使被测电路中电容放完电，才能进行测量。

c. 在200M档，红黑表笔短路时有10个字左右，测量时应从读数中减去。

d. 输入保护最大250V，更高电压可能损坏仪表。

- 6、线路通断检测：

①.旋转“功能/量程开关”到 “”档。

②.黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V插孔，将测试表笔跨接在待查线路的两端。

③.被检查的两点之间的电阻值小于约30，仪表会发出蜂鸣声响作为指示。

注意：a.被测线路必须在切断电源状态下检查，线路带电将导致仪表错误判断。

b.输入保护最大250V，更高电压可能损坏仪表。

7、二极管测试：

①、旋转“功能/量程开关”到””档。

②、黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V插孔（测量电路“+”极），将表笔跨接于被测二极管两端，仪表显示二极管正向压降，单位“伏特”；当二极管反接时显示超量程。

注意：a. 当两表笔开路时，显示超量程（仅显示高位“1”）。

b. 通过被测器件的电流约1mA。

- c. 输入保护最大250V，更高电压可能损坏仪表。

- 8、NCV检测：（Non Contact Voltage）

①.功能/量程开关在任何位置均可进行

②.NCV检测不使用测试表笔。

③.按下NCV测试按键，仪表液晶显示器停止显示，并发出一声短促的“嘀”音，同时NCV指示灯随响声闪亮一下，表明仪表已进入NCV检测状态。

④.按住NCV测试按键不放，用仪表顶部靠近检测对象，如果被检对象存在60V—1000V交流电压，仪表会发出提示声响，同时点亮NCV指示灯。

注意：a.松手后，NCV按键自行弹起，仪表退出NCV检测状态。

b.仪表退出NCV检测状态后，处于进入NCV状态以前的状态。（自动关机状态除外。仪表自动关机后，进行NCV检测，退出NCV状态后，则为开机状态。）

9、电容测量：

①. 旋转“功能/量程开关”到“F”范围，选择适合的量程。

②. 黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入CAP插孔，将测试表笔并接到被测电容的两端。

注意：a.对于充有电荷的电容应进行放电，然后进行测量。

b.电容量程各档应避免误测电压，否则可能损坏仪表。

c.单位:1pF=10-6μF; 1nF=10-3μF。

10、频率测量：

①、旋转“功能/量程开关”到“Hz”档。

②、黑色表笔插入COM插孔，红色表笔插入V插孔；将表笔并接到被测信号源两端。

注意：a.频率信号的幅度应当控制在几百毫伏到几十伏范围；被测信号较强时，应使用外部衰减器；噪声环境中，小信号测试可使

用屏蔽电缆。电压高于100V,虽可获得读数，但可能超差。

b.输入保护最大250V，更高电压可能损坏仪表。

11、温度测量：

旋转“功能/量程开关”到“℃”档，将热电偶的黑色插头插入仪表的COM插孔，红色插头插入仪表的V插孔；热电偶测量端置于测温点，从仪表显示屏上读取温度值，读数为摄氏度(℃)。

注意：a. 当热电偶插入温度测量插座后，自动显示被测温度；未插入热电偶或当热电偶开路时，显示环境温度。

b. 仪表随机附K型简装热电偶，极限测量温度为250℃（短期内测量为300℃）。

c. 输入保护最大250V，更高电压可能损坏仪表。

12、晶体三极管hFE参数测试：

①、将功能/量程开关置于hFE档。

②、hFE参数测试不使用测试表笔。

③、先认定晶体三极管是PNP型还是NPN型，然后将被测管E、B、C三脚插入仪表相应的插孔内。

④、仪表显示的是hFE近似值，测试条件为：基极电流约10uA，Vce约2.8V

- 13、数据保持功能：

按一下数据保持按键，显示屏出现“H”符号，此时测量数据被锁定，便于读数、记录。再按该键使其复位，“H”符号消失，仪表恢复测量状态。

- 14、背景光功能：

按动背景光按键, 液晶显示器会发出背景光，使测量数据更清晰，数秒钟背景光会自动消失。

六、操作示意图

1、直流电压测量：

2、交流电压测量：

3、直流电流测量：

4、交流电流测量：

5、电阻测量：

6、线路通断测试：

7、二极管测试：

8、NCV测试：

9、电容测量：

10、频率测量：

11、温度测量：

12、三极管测量：

七、技术指标

准确度：（读数字数）保证期为一年。

环境温度：23℃℃

相对湿度：< 75%

- 直流电压

| 量程 | 准 确 度 |  |  | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6501 | HD6505 | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 200mV | （） |  |  | μV | （） | μV |
| 2V |  |  |  | 1mV |  | μV |
| 20V |  |  |  | 10mV |  | 1mV |
| 200V |  |  |  | 100mV |  | 10mV |
| 1000V | （） |  |  | ## 1V | ## （） | 100mV |

输入阻抗：10M。

过载保护：200mV量程为250V，其于量程为直流或交流峰值1000V。

- 交流电压

| 量程 | 准 确 度 |  |  | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6501 | HD6505 | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 200mV | （） | —— |  | μV | —— | —— |
| 2V | （） |  | —— | 1mV | （） | μV |
| 20V | （） |  |  | 10mV |  | 1mV |
| 200V |  |  |  | 100mV |  | 10mV |
| 750V | （） |  |  | ## 1V | ## （） | 100mV |

输入阻抗：10M。

频率范围：40Hz-400Hz。

过载保护：200mV量程为250V，其于量程为直流或交流峰值1000V。

显    示：平均值（正弦有效值的平均值）。

- 直流电流

| 量 程 | 准 确 度 |  |  | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6501 | HD6505 | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 200μA | （25） | —— |  | 100nA | —— | —— |
| 2mA | （） |  |  | 1μA | （） | 100nA |
| 20mA |  |  |  | 10μA |  | 1μA |
| 200mA | （） |  |  | 100μA | （） | 10μA |
| 2A | （） | —— |  | 1 mA | —— | —— |
| 20A | （） |  |  | 10mA | （） | 1mA |

过载保护：2A以下的量程2A/250V保险丝（仅HD6501），0.2A/250V保险丝（除HD6501以外）。

测量电压降：满量程电压降200 mV。

- 交流电流

| 量 程 | 准 确 度 |  |  | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6501 | HD6505 | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 200μA | （35） | —— |  | 100nA | —— | —— |
| 2mA | （） |  |  | 1μA | （） | 100nA |
| 20mA |  |  |  | 10μA |  | 1μA |
| 200mA | （） |  |  | 100μA | （） | 10μA |
| 2A | （） | —— |  | 1mA | —— | —— |
| 20A | （） |  |  | 10mA | （） | 1mA |

过载保护：2A以下的量程2A/250V保险丝（仅HD6501），0.2A/250V保险丝（除HD6501以外）。

测量电压降：满量程电压降200mV

频率范围：40Hz-400Hz

显    示：平均值（正弦有效值的平均值）。

5、电阻

| 量 程 | 准 确 度 |  |  | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6501 | HD6505 | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 200 | （） |  |  | 0.1 | （） | 0.01 |
| 2k |  |  |  | 1 | （） | 0.1 |
| 20 k |  |  |  | 10 |  | 1 |
| 200 k |  |  |  | 100 |  | 10 |
| 2M |  |  |  | 1k |  | 100 |
| 20M | （） |  |  | 10 k | （） | 1k |
| 200M | —— | （） |  | 100 k | —— | —— |

测量电压输出：＜1V（200M档约2.8V）。

注意：200M档表笔短路显示10个字左右为正常，在测量时应从读数中减去这10个字。

输入保护：最大250V。

6、电容

| 量 程 | 准 确 度 |  | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6505 | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 2nF | （） |  | 1pF | （） | 0.1pF |
| 200nF |  |  | 100pF |  | 10pF |
| 2μF |  |  | 1nF |  | 100pF |
| 200μF | （53） |  | 100nF | （53） | 10nF |

测量电压输出：约40mV。

测量电压频率：约400Hz。

7、频率

| 量 程 | 准 确 度 | 分辨力 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HD6508 |  | HD6503 |  |
| 2kHz | （） | 1Hz | —— | —— |
| 200kHz | （3） | 100 Hz | （3） | 10 Hz |

输入灵敏度：2kHz档250mV(峰-峰)，200kHz档1.2V(峰-峰)

输入信号幅度：150mV100V(峰-峰)。

输入保护：最大250V。

8、温度

| 量 程 | 准 确 度 | 分辨力 |
| --- | --- | --- |
|  | HD6508 |  |
| -40℃400℃ | （） | 1℃ |
| 400℃1000℃ | （） | 1℃ |

温度传感器：K型热电偶，镍铬--镍铝（分度号EU-2）。

开路特性：显示环境温度。

输入保护：最大250V。

9、二极管测试及线路通断检测

| 量 程 | 说 明 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示二极管正向导通压降 | 正向电流约1mA 反向电压约2.8V |
|  | 导通电阻＜约30时发出蜂鸣讯响 | 开路电压约2.8V |

输入保护：最大250V。

10、晶体三极管hFE参数测试

| 量 程 | 说 明 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- |
| hFE | 可测NPN型或PNP型晶体三极管hFE参数，显示范围：0~2000 | Ib约10uA，Vce约2.8V |

八、维护保养

您的数字万用表是一只精密的电子仪表，应该注意维护保养。

1、不要接入高于1000Ｖ直流或750Ｖ交流电压。

2、仪表后壳未完全盖好并旋紧螺钉前切勿使用。

3、如果电池不足，则显示屏左上方会显示“     ”符号，更换电池须拔去表笔后进行；旋出后壳螺钉，打开后壳，请按相同规格更换电池。

4、更换保险丝须在拔去表笔。旋出后后壳螺钉，于壳体下部适当用力，即可拉开后盖打开仪表；换上同规格的保险丝后，须合上后盖旋紧螺钉方可使用。

5、保险丝的规格：HD6501保险丝2Ａ／250Ｖ，其余型号表为200mＡ／250Ｖ。

6、仪表长期不用应取出电池，放在干燥、通风、少尘的地方。

7、不要随意改动内部电路以免受损。

九、附件

1、《用户手册》一份

2、《保修卡/合格证》一份

3、表笔一付

4、K型简装热电偶一只(仅HD6508)。